高压脉冲电源TP3090

一、产品介绍

TP3090系列电源是一款高压脉冲电源，输出脉冲电压可达10kV，矩形波输出。输出脉冲电压、频率、脉宽连续可调，并且输出的脉冲电压、脉冲频率、脉冲宽度都可以通过触摸控制屏显示出来。另外，此电源直流端还具有过压过流保护功能，使电源的性能更稳定，能够很好的满足用户的需求。

二、产品特点

●输出脉冲电压0-10kV，连续可调

●输出脉冲频率0-10kHz，连续可调

●输出脉冲脉宽300ns-100μs

●输出最大脉冲功率100kW

●上升沿100ns

●具有电压、频率、脉宽显示

●具有过压、过流、保护等功能

●4.3寸电阻式触摸控制屏

●可根据用户要求定制

三、典型应用

静电场、静电纺丝、电容充电、介质阻挡放电（DBD）、脉冲静电场、等离子注入、耐压测试、气体放电、科学研究等

四、规格说明

输入电压：220VAC，50Hz

输出电压：0-10kV，0到最高电压连续可调

最大输出脉冲电流：10A-----频率小于500Hz，脉宽小于10μs

100mA-----频率10kHz，脉宽小于100μs

输出频率：1~10kHZ ，连续可调

输出脉冲宽度：300ns~100μs

输出最大脉冲功率：100kW-----频率小于500Hz，脉宽小于10μs；

1kW-----频率10kHz，脉宽小于100μs

时漂精度：30分钟后，每8小时0.01%

温漂精度：每摄氏度0.01%

输出调节及显示：电源前面板上的触摸控制屏可以显示脉冲输出的电压、平均电流。前面板的液晶显示屏可以显示脉冲频率和脉冲脉宽等信息，且各项值均可通过前面板旋钮进行调节设置

电压控制：面板调节：电源前面板旋钮可将输出电压设置在1V到最高电压之间

具体操作如下：前面板数码管可显示电压值，顺时针旋转旋钮，可使输出电压值增大，逆时针旋转可减小输出电压值， 旋钮带刻度盘，0-10V对应0到最大输出电压，客户可根据自己需要调整此旋钮来设定所需的电压值

电压调整率：相对负载：0.01%（空载到额定负载）

相对输入：±0.01% （输入电压变化为±10%）

环境温度：工作时-10℃到+50℃

储存时-20℃到+80℃

外形尺寸：宽430mm，高180mm，深550mm

连接器：脉冲输出连接器：高压航空连接器，客户可直接连接好出厂所配电缆即可

高压电缆：高压电源提供一根标准长1米的高压屏蔽电缆（电缆长度可选），连接高压电源和负载